HƯỚNG DẪN VỆ SINH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CHO

MÁY DOPPLER TIM THAI

MODEL FD-390 – HÃNG TOITU – NHẬT BẢN

- Vệ sinh, tiệt trùng

- Dùng khăn mềm thấm nước vệ sinh, lau chùi thân máy. Sau đó lau khô lại máy.

- Giá giữ đầu dò có thể tháo rời để rửa nước được, lưu ý sau khi rửa cần lau khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy.

- Dùng khăn mềm thấm nước hoặc dung dịch tiệt trùng để vệ sinh, tiệt trùng đầu dò.

- Tiệt trùng: sử dụng những dung dịch sau để tiệt trùng đầu dò: Glutaraldehyde (vd: Cidex, Sterihyde), Benzalkonium chloride (vd: Osvan, Germitol), Amphoteric surfactant (vd: TEGO 51, Hypearl Anon)

- Kiểm tra, vệ sinh định kỳ

  - Sau khi sử dụng:

- Tháo rời giá đỡ để vệ sinh, tiệt trùng (nếu cần).

- Vệ sinh đầu dò, kiểm tra hư hỏng (nếu có) trên đầu dò.

- Vệ sinh thân máy, kiểm tra hư hỏng (nếu có) trên máy.

  - Định kỳ 6 tháng:

- Kiểm tra hư hỏng (nếu có) trên máy.

- Kiểm tra cảm ứng, màn hình hoạt động có bình thường hay không.

- Kiểm tra ngày giờ chính xác với ngày giờ hiện hành.

- Mở máy, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu dò để kiểm tra âm phát ra từ máy còn đáp ứng tốt hay không, nhìn màn hình có hiển thị số nhịp hay không.