HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY                 ĐIỆN TIM ECG-1250K

HÃNG SX : NIHON KOHDEN

NƯỚC SX : NHẬT BẢN

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM

Lầu 3, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 60a Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

ĐT : 028.38448172		FAX : 028.39971661

## M« t¶ mÆt m¸y

Mặt trước

- Phím mở hộp để giấy

- Hộp để giấy

- Màn hình tinh thể lỏng LCD

- Mặt phím điều khiển

- Nắp mở hộp chứa pin

Mặt phím điều khiển

- Phím nguồn / đèn : bật hoặc tắt máy.

- §Ìn nguån AC  :  S¸ng khi m¸y ho¹t ®éng b»ng nguån AC  220V

- §Ìn ho¹t ®éng  pin: Trong khi m¸y ho¹t ®éng b»ng pin, ®Ìn nµy chØ thÞ cho n¨ng l­îng pin víi mµu vµ kho¶ng v¹ch s¸ng. Khi ®Ìn s¸ng mµu vµng vµ nhÊp nh¸y , nã b¸o r»ng pin s¾p hÕt vµ cÇn ®­îc n¹p ®iÖn.

- §Ìn n¹p pin : ChØ thÞ tr¹ng th¸i n¹p cña ¾c quy

- §Ìn s¸ng  		:  Pin ®ang n¹p

- §Ìn nhÊp nh¸y 	:  Pin n¹p gÇn ®Çy

- §Ìn t¾t  		:  Pin n¹p ®Çy ®ñ

- PhÝm chøc n¨ng F1, F2, F3 : Nh÷ng phÝm chøc n¨ng t­¬ng øng víi chøc n¨ng hiÓn thÞ  phÝa d­íi mµn h×nh

- PhÝm ID : nhËp th«ng tin bÖnh nh©n

- PhÝm MODE  :  NhÊn phÝm nµy më mµn h×nh menu Main

- PhÝm REVIEW :

- Bµn phÝm : nhËp c¸c ký tù vµ c¸c sè

- PhÝm / ®Ìn  RHYTHM  : Thùc hiÖn ghi nhÞp khi khaûo saùt soùng ECG. §Ìn nµy s¸ng khi sãng ®­îc thu nhËn ( m¸y tù ghi sau 60s)

- PhÝm FEED/ MARK :

- KÐo giÊy :  NhÊn phÝm nµy ®Ó kÐo giÊy ra mét ®o¹n

- §¸nh dÊu : Trong chÕ ®é ghi b»ng tay, nhÊn phÝm nµy ®Ó chó thÝch sãng ECG. Mét dÊu sù kiÖn sÏ ®­îc ghi .

- PhÝm / ®Ìn  FILTER  : Baät hoÆc t¾t cho läc nhiÔu ®iÖn c¬ (EMG ) , khi bËt ®Ìn s¸ng.

- PhÝm / ®Ìn  COPY/CAL :

- ChÕ ®é ghi tù ®éng :  Cã thÓ sao chÐp kÕt qu¶ ®iÖn tim víi sè l­îng bÊt kú.

- ChÕ ®é ghi b»ng tay :  Ghi d¹ng sãng chuÈn

- PhÝm /®Ìn  START -STOP : B¾t ®Çu hoÆc dõng ghi. Trong khi ghi ®Ìn nµy s¸ng.

- PhÝm / ®Ìn AUTO- MANUAL  :  lùa chän ghi tù ®éng hoÆc ghi b»ng tay

- §Ìn s¸ng : Ghi tù ®éng

- §Ìn t¾t    : Ghi b»ng tay

MÆt h«ng bªn ph¶i

- §Çu nèi c¸p bÖnh nh©n

- §Çu vµo cho tÝn hiÖu phô tõ bªn ngoµi / ®Çu ra cho CRO

- æ c¾m nguån

MÆt sau

- §Çu nèi ®Êt

- Khe c¾m thÎ SD

- Khe c¾m USB lo¹i A

- Khe c¾m USB lo¹i b

## II. Nh÷ng chó ý khi sö dông:

- Khi caém daây nguoàn, khi chöa baät maùy, aéc quy seõ töï maïp ñieän.

- Khi n¹p ®Çy, ¾c quy sö  ®öôïc 2 giê ghi liªn tôc.

- Thêi gian n¹p cho ¾c quy ®Çy ®ñ kho¶ng 6 giê.

- Khi ño cho beänh nhaân, phaûi noái daây ñaát cho maùy.

- Kh«ng th¸o, l¾p ¾c quy trong khi bËt m¸y.

- Kieåm tra giaáy in.

- Ñieàu chænh ñoä neùt maøn hình: Khi baät maùy, ñoä neùt maøn hình coù theå thay ñoåi baèng caùch ñieàu chænh caùc phím chöùc naêng F2 vaø F3.

## Tr×nh tù ghi sãng ®iÖn tim:

- Tổng quát

Có thề ghi tự động hoặc ghi bằng tay sóng điện tim. Khi bật công tắc nguồn, chế độ ghi tự động được lựa chọn.

Trong chế độ ghi tự động, việc phân tích kết quả được thực hiện một cách tự động. sau khi sóng điện tim được ghi, kết quả phân tích cũng tự động được in.

Trong ghi tự động nếu sự loạn nhịp được phát hiện, 60 giây của đạo trình II được ghi tự động.

Trong chế độ ghi bằng tay, có thể thay đổi bằng tay những cài đặt cho ghi ECG, cũng có thể đánh dấu trên sóng ghi khi nhấn phím FEED/MARK.

- Trình tự cơ bản cho ghi sóng ECG trạng thái nghĩ ( resting ECG)

Bật nguồn

Chọn chế độ ghi sóng điện tim – phím AUTO/MANUAL

Đèn sáng 	: ghi tự động

Đèn tắt 	 : ghi bằng tay

Ghi tự động :

- Nhập thông tin bệnh nhân – nhấn phím ID

- Chọn chế độ ghi : ghi thời gian thực hay ghi xem lại

- Nhấn nút START / STOP

- Muốn in thêm bản sao kết quả thì nhấn phím COPY / CAL

Ghi bằng tay :

- Nhấn nút START / STOP để bắt đầu ghi

- Nhấn phím chức năng “(” để chọn nhóm đạo trình kế tiếp

- Thực hiện lại bước 2) để ghi tất cả các đạo trình

- Nhấn nút START / STOP để ngừng ghi

- Ghi đạo trình nhịp :

- Nhấn nút RHYTHM. Sau một phút thu thập, đạo trình nhịp tự động được ghi ra

QUY TRÌNH GHI SÓNG ĐIỆN TIM TỰ ĐỘNG

1. Trước khi ghi phải kiểm tra :

- Bệnh nhân phải thật thoải mái

- Các điện cực không tiếp xúc với nhau và tiếp xúc tốt với bệnh nhân

2. Đèn AUTO/MANUAL phải sáng ( chế độ ghi sóng điện tim tự động

3. Nhập thông tin về bệnh nhân

4. Nếu cần thiết nhấn phím FILTER để lọc nhiễu EMG

5. Ấn phím START/STOP để ghi sóng điện tim dưới dạng thời gian thực hoặc ấn phím REVIEW để ghi sóng điện tim đã lưu 10s trước đó

Khi máy đang ghi có thể ngừng ghi bằng cách ấn phím START/STOP

Muốn in thêm bản sao kết quả thì nhấn phím COPY / CAL

QUY TRÌNH GHI SÓNG ĐIỆN TIM BẰNG TAY

1. Trước khi ghi phải kiểm tra :

- Bệnh nhân phải thật thoải mái

- Các điện cực không tiếp xúc với nhau và tiếp xúc tốt với bệnh nhân

2. Đèn AUTO/MANUAL phải tắt ( chế độ ghi sóng điện tim bằng tay

3. Chọn các thông số mong muốn

- Chọn nhóm đạo trình muốn ghi đầu tiên bằng cách : nhấn phím chức năng “(” hoặc nhấn phím “4(<)”, “5(>)” trên bàn phím

- Chọn biên độ sóng điện tim bằng cách : Nhấn phím chức năng 10mm/mV hoặc nhấn phím “6(x1/2)”, “7(x1)”, “8(x2)” trên bàn phím

- Chọn tốc độ kéo giấy bằng cách : Nhấn phím chức năng 25mm/s hoặc nhấn phím “0(25mm/s)”, “BS(50mm/s)” trên bàn phím

- Nhấn phím FILTER để lọc nhiễu EMG

4. Nhấn phím START/STOP để bắt đầu ghi sóng điện tim

5. Khi máy đang ghi có thể chọn đạo trình kế tiếp bằng cách : nhấn phím chức năng “(” hoặc nhấn phím “4(<)”, “5(>)” trên bàn phím

6. Lặp lại bước 5 để ghi lại tất cả các đạo trình

7. Khi tất cả các đạo trình được đều được ghi, nhấn phím START/STOP để ngừng ghi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TIM ECG – 1250K

- Nhấn phím POWER  để mở máy ( xuất hiện màn hình đo điện tim ( Resting ECG).

- Kiểm tra đèn AUTO / MANUAL , nhấn phím AUTO / MANUAL để lựa chọn ghi tự động hay ghi bằng tay. Ghi tự động đèn sáng, ghi bằng tay đèn tắt.

- Nhấn phím ID để nhập thông tin bệnh nhân:

  - Nhập số thứ  tự  bệnh nhân ID  		(

  - Nhập tên bệnh nhân: dùng các phím ký tự	 (

  - Nhập giới tính:   M: nam, F: nữ		 (

  - Nhập tuổi: dùng các phím số	  		 (

- Gắn các điện cực lên bệnh nhân. Nếu quá trình gắn điện cực bị lỗi hay điện cực bị rơi hoặc tiếp xúc không tốt sẽ bị báo lỗi tương ứng trên nàng hình ở góc trên bên trái.

- Nếu máy báo lỗi ở điện cực nào sữa lại điện cực đó cho tiếp xúc tốt. Khi nào trên màn hình không còn xuất hiện lỗi các điện cực đã tiếp xúc tốt.

- Nhấn phím FILTER để bật / tắt lọc nhiễu điện cơ khi cần thiết.

- Nhấn phím START / STOP ( sau vài giây máy bắt đầu ghi sóng điện tim.

- Nếu ghi ở chế độ tự động, máy sẽ tự động chuyển đạo trình và dừng ghi sau khi ghi kết quả xong. Nếu ghi ở chế độ bằng tay, phải chuyển đạo trình bằng cách nhấn F1, sau khi ghi xong nhấn START / STOP để kết thúc.

- Muốn ghi đạo trình nhịp DII kéo dài trong một phút nhấn phím RHYTHM chờ 1 phút máy sẽ ghi ra đạo trình DII kéo dài và tự động dừng.

- Tháo các điện cực cho bệnh nhân, lập lại các bước trên để đo bệnh nhân kế tiếp.