CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU CHUNG

Mô tả các thành phần máy

- Mặt trước

- Tay cầm					4. Paddle connector

- Màn hình LCD				5. Loa phát âm

- Đèn báo động					6. Nơi lắp pin

1							1. Đèn báo tạo nhịp

2							2. Nút Bắt đầu/Dừng tạo nhịp

3							3. Tăng/giảm tốc độ tạo nhịp

4							4. Tăng/giảm cường độ tạo nhịp

- Chỉ thị tình trạng máy

- Nút SYNC shock đồng bộ

- Núm điều chỉnh năng lượng và chức năng.

- Chế độ trẻ em

- Microphone

- Nút nạp năng lượng/AED

- Nút SHOCK

1

2

3			   4	    5

1. Đèn báo nguồn điện AC				4. Tắt âm báo động

2. Đèn báo sạc pin					5. In/Dừng in

3. Đèn báo pin đầy

- Mặt Phải

- Khe thẻ nhớ SD

- Cần mở nắp máy in

- Máy in nhiệt

- Mặt trái

- Cổng kết nối ECG

- Cổng kết nối SpO2 (Option)

- Cổng kết nối CO2

(Option)

- Mặt sau

- Nối dây nguồn AC

- Bản SHOCK ngoài (External Paddles)

- Nút SHOCK

Nhấn đồng thời cả hai nút để xả năng lượng. Khi sử dụng Shock đồng bộ, xả năng lượng sau khi nhấn hai nút. Khi máy đã nạp đầy năng lượng, nút Shock sẽ nhấp nháy.

- Đèn báo tiếp xúc

Cho biết mức độ tiếp xúc giữa paddles và bệnh nhân.

.0 – 100ohms: đèn xanh (tiếp xúc tốt)

.100 – 200ohms : đèn vàng

.Lớn hơn 200ohms: đèn cam

- Nút nạp năng lượng (trên paddles)

Nhấn để nạp năng lượng.

- Paddle connector (TEC-5621, TEC-5631)

Kết nối Paddle với máy chính.

CHƯƠNG II

MÀN HÌNH CÀI ĐẶT

- Thao tác cơ bản

Thực hiện theo các bước sau để thay đổi thiết lập

11. Xoay núm sang vị trí SETUP.

2. Hiển thị màn hình cài đặt

a) Nhấn 			hoặc			để

chọn menu cài đặt.

b) Nhấn 			 hoặc			 để

chọn mục cài đặt.

c)	Nhấn [OK] để hiển thị cài đặt chi tiết.

3. Thay đổi thiết lập

a) Nhấn [BACK] hoặc [NEXT] để chọn mục muốn thay đổi.

b) Nhấn [↓] hoặc [↑] để thay đổi thiết lập.

- Chọn mục cài đặt

- Thay đổi thiết lập

Nhập ký tvự

- Chọn vị trí ký tự muốn thay đổi

- Thay đổi ký tự

Các mục cài đặt

| Mục cài đặt |  |  |  |  |  |  |  | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menu | Thành phần |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIDE | ? ECG |  |  |  |  |  |  | Hướng dẫn đo các thông số |
|  | ? SpO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ? CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cài đặt báo động | Tất cả thông số |  |  |  |  |  |  | Thay đổi giá trị ngưỡng báo động trên/dưới |
| Cài đặt PADDLE | Đồng bộ với Paddle, Báo động HR |  |  |  |  |  |  | Thay đổi paddle/pad lead |
| Cài đặt ECG | Báo động ECG |  |  |  | HR/PR, VPC |  |  | Thay đổi thiết lập theo dõi ECG |
|  | HUM FILTER, FILTER, Ca LEAD, Cb LEAD, CASCADE |  |  |  |  |  |  |  |
| Cài đặt QRS | ECG LEARNING |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PACING REJECT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DETECTION TYPE |  |  |  |  |  |  |  |
| Cài đặt loạn nhịp | ASYSTOLE, VF/VT, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, ARRHYTHMIA ANALYSIS |  |  |  |  |  |  | Thay đổi thiết lập báo động loạn nhịp |
| Cài đặt SpO2 | Báo động SpO2 |  |  |  |  | SpO2, HR/PR |  |  |
|  | SYNC SOURCE, SYNC TONE, SENSITIVITY, SENSITIVITY MODE |  |  |  |  |  |  | Thay đổi thiết lập theo dõi SpO2 |
| Cài đặt CO2 | CALIBRATE (AIR, N2) |  |  |  |  |  |  | Thay đổi thiết lập theo dõi CO2 |
|  | Báo động CO2 |  |  | ETCO2, PR, APNEA |  |  |  |  |
|  | Phương pháp CALIBRATION, SCALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Cài đặt REPORT | INTERVAL, xóa tất cả REPORT |  |  |  |  |  |  | Hiển thị màn hình REPORT |
|  | Lưu REPORT, Gửi REPORT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRENDGRAPH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERIODIC LIST |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EVENT LIST |  |  |  |  |  |  |  |
| Cài đặt in | INTERVAL, sóng in |  |  |  |  |  |  | Thay đổi thiết lập in |
| Cài đặt thiết bị | Ngày và giờ | Năm, Tháng, Ngày, Giờ, Phút |  |  |  |  |  | Thay đổi thiết lập ngày và giờ |
|  | Cài đặt SELF TEST | SELF TEST TIME |  |  |  |  | Giờ, phút | Thay đổi thiết lập self-test |
|  |  | SELF TEST REPORT AUTO |  |  |  |  | PAIRING |  |
|  | Cài đặt BLUETOOTH |  | Cài đặt thiết bị kết nối |  |  |  | File Format, Pin Code, Destination device | Nếu option QI-832V Bluetooth® Module được lắp đặt, chọn thiết bị kết nối |
|  | Âm thanh |  | Âm hướng dẫn, âm báo động, âm nạp năng lượng, âm đồng bộ, âm phím, âm vận hành |  |  |  |  | Thay đổi âm lượng |
|  | Cài đặt MEDICATION |  | MEDICATION 1 đến 5 |  |  |  |  | Thay đổi tên Medication |
|  | Cài đặt phóng to số |  | Phóng to số |  |  |  |  | Thiết lập số trên màn hình lớn hoặc không |

- Màn hình hướng dẫn (GUIDE Window)

Để hiển thị màn hình GUIDE

- Chọn GUIDE ở màn hình SETUP

- Chọn một mục trong nhóm từ ?ECG đến ?CO2 và nhấn [OK]

- Nhấn 		     hoặc   		     để chọn mục hướng dẫn, nhấn [NEXT] và [BACK] để thay đổi trang xem.

- Cài đặt Paddles

Để hiển thị màn hình PADDLE

- Chọn PADDLE SETUP

- Chọn mục cài đặt đồng bộ [SYNC BY PADDLE] hoặc báo động nhịp tim [HR ALARM]

- Nhấn [OK]

SYNC BY PADDLE: thiết lập Shock đồng bộ với paddle lead

- ON: bật Shock đồng bộ với paddle/pad lead

- OFF (default): tắt Shock đồng bộ

HR ALARM: báo động nhịp tim khi theo dõi ECG bằng paddle/pad lead

- ON: bật báo động nhịp tim với paddle/pad lead

- OFF(default): tắt báo động nhịp tim với paddle/pad lead

- Cài đặt thiết bị (DEVICE SETUP)

- Cài đặt Ngày Giờ

Để hiển thị cài đặt Ngày Giờ:

.Chọn menu DEVICE SETUP

.Chọn mục DATE AND TIME

.Nhấn [OK]

- Nhấn [ITEM] để chọn mục muốn thay đổi.

- Thay đổi giá trị với [↓] hoặc [↑].

- Nhấn [OK] để lưu lại.

- Cài đặt thời gian SELF TEST

Thay đổi thời gian máy tự kiểm tra

Để hiển thị cài đặt SELF TEST

.Chọn menu DEVICE SETUP

.Chọn mục SELF TEST SETUP

.Nhấn [OK]

- Nhấn [ITEM] để chọn mục muốn thay đổi.

- Thay đổi giá trị với [↓] hoặc [↑].

- Cài đặt âm thanh

Để hiển thị cài đặt âm thanh:

.Chọn menu DEVICE SETUP

.Chọn mục VOLUME

.Nhấn [OK]

- Nhấn [NEXT] để chọn mục muốn thay đổi âm lượng.

- Thay đổi giá trị với [↓] hoặc [↑].

- VOICE INSTRUCTION:	Âm hướng dẫn AED

- ALARM SOUND:		Âm báo động

- CHARGE SOUND:		Âm nạp năng lượng

- SYNC SOUND:			Âm đồng bộ

- KEY SOUND:			Âm phím nhấn

- OPERATION SOUND:	Âm hệ thống

- Cài đặt màn hình số lớn

Hiển thị số với kích thước lớn trên màn hình

Để hiển thị cài đặt số lớn:

.Chọn menu DEVICE SETUP

.Chọn mục LARGE NUMERICS SETUP

.Nhấn [OK]

Thay đổi ON/OFF với [↓] hoặc [↑]

CHƯƠNG III: SHOCK TIM, SHOCK ĐỒNG BỘ, AED

- SHOCK TIM (DEFIBRILLATION)

- Xoay núm năng lượng sang vị trí “DISARM”, kiểm tra màn hình đảm bảo không có lỗi.

- Kiểm tra mode hiện tại và ECG lead trên màn hình

. Đảm bảo “MANUAL MODE” hiển thị trên màn hình

. Nếu “SYNC MODE” hiển thị, nhấn nút SYNC để chuyển sang “MANUAL MODE”

. Kiểm tra màn hình hiển thị “PADDLE” lead

- Nhấc hai Paddle lên, thoa gel (GELAID) lên mặt tiếp xúc ở mỗi paddle.

- Xoay núm năng lượng đến vị trí năng lượng muốn Shock.

- Áp hai mặt tiếp xúc paddle lên bệnh nhân ở vị trí như hình

Kiểm tra đèn tiếp xúc (Paddle contact lamp) trên paddle.

. đèn xanh (tiếp xúc tốt): 0 – 100ohms

. đèn vàng: 100 – 200ohms

. đèn cam: > 200ohms

- Nhấn nút nạp năng lượng trên APEX paddle hoặc nút CHARGE trên mặt máy.

. Trong quá trình nạp năng lượng, thông báo “CHARGING” hiển thị trên màn hình và phát âm báo “beep” từng đoạn.

. Khi nạp năng lượng hoàn tất, thông báo “CHARGE” và ảnh hướng dẫn hiển thị và phát âm báo “beep” liên tục. Nút Shock trên paddle sáng nhấp nháy.

- Nhấn đồng thời hai nút Shock trên paddle để xả năng lượng Shock lên bệnh nhân.

- Lặp lại từ bước 3 cho lần Shock tiếp theo. Số lần Shock hiển thị trên màn hình (Number of discharges)

- Sau khi sử dụng máy, xoay núm năng lượng về vị trí [OFF].

- SHOCK ĐỒNG BỘ (SYNCHRONIZED CARDIOVERSION)

- Xoay núm năng lượng sang vị trí “DISARM”, kiểm tra màn hình đảm bảo không có lỗi.

- Nhấn phím LEAD để chọn lead ECG cần đồng bộ.

- Kiểm tra mode hiện tại và ECG lead trên màn hình

. Đảm bảo “SYNC MODE” hiển thị trên màn hình (Nhấn nút SYNC để thay đổi giữa SYNC MODE và MANUAL MODE)

- Nhấc hai Paddle lên, thoa gel (GELAID) lên mặt tiếp xúc ở mỗi paddle.

- Xoay núm năng lượng đến vị trí năng lượng muốn Shock.

- Áp hai mặt tiếp xúc paddle lên bệnh nhân (chú ý đèn tiếp xúc)

- Nhấn nút nạp năng lượng trên APEX paddle hoặc nút CHARGE trên mặt máy.

- Nhấn và giữ đồng thời hai nút Shock trên Paddle cho tới khi năng lượng Shock được xả lên bệnh nhân.

- Lặp lại từ bước 5 cho lần Shock tiếp theo.

- AED

Khi bệnh nhân bất tỉnh, không thở, không có nhịp mạch

Sử dụng Disposable Pad với Pad adapter thay cho External Paddle

.Kéo cần khóa Paddle sang trái.

.Rút thẳng góc Paddle connector ra.

Vị trí dán Pad

Apex - Anterior

Apex - Posterior

Anterior – Posterior

Small Child

- Xoay núm năng lượng sang vị trí “AED”

- Nếu bệnh nhân là trẻ em (0-7 tuổi)

nhấn giữ nút CHILD đồng thời

xoay núm năng lượng

sang vị trí “AED”

- Đảm bảo “PAD” hiển thị ở ECG lead

- Nhấn nút CHARGE/AED để bắt đầu (ở lần đầu tiên)

- Kiểm tra giá trị năng lượng Shock trên màn hình

- Bắt đầu phân tích AED

.Ngừng các hoạt động CPR và không tiếp xúc bệnh nhân

.Nhấn CHARGE/AED để bắt đầu phân tích AED

.Sau khi phân tích AED bắt đầu, thông báo “Analyzing heart rhythm. Do not touch patient’ hiển thị ở màn hình hướng dẫn.

- Khi phải Shock, thông báo “Shock advised. Charging” hiển thị trên màn hình hướng dẫn và phát âm “beep” từng đoạn.

- Sau khi nạp năng lượng, thông báo “CHARGED” hiển thị và phát âm “beep” liên tục. Nút SHOCK sáng nhấp nháy.

- Nhấn nút SHOCK

- Sau khi Shock, thông báo “Shock delivered” hiển thị.

. Khi phải Shock với năng lượng cao hơn, bước 7 được lặp lại và năng lượng được nạp với giá trị lớn hơn.

. Sau khi Shock mà vẫn chưa phát hiện được rung thất, tiếp tục CPR với thông báo “Continue CPR” hiển thị.

In sóng

Nhấn nút in sóng ở mặt máy để in/dừng in sóng khi cần thiết.

Shock trong (dùng bản Shock trong) (option)

Thực hiện tương tự bản Shock ngoài (external paddle)

CHƯƠNG IV: TẠO NHỊP (PACING)

Sử dụng Disposable Pad với Pad adapter thay cho External Paddle

- Xoay núm năng lượng sang vị trí [FIXED] hoặc [DEMAND]

. FIXED:		tạo nhịp cố định (theo các giá trị đã chọn)

. DEMAND:	tạo nhịp theo nhu cầu (tùy theo nhịp tim hiện tại

- Chọn Lead ECG theo yêu cầu

- Chọn tốc độ tạo nhịp

- Chọn cường độ tạo nhịp

- Bắt đầu tạo nhịp

CHƯƠNG V: THEO DÕI CÁC THÔNG SỐ

- Theo dõi ECG

- Kết nối cáp điện tim

- Gắn điện cực lên bệnh nhân

- Xoay núm năng lượng sang vị trí Monitor

- Nhấn [LEAD] để chọn đạo trình ECG theo dõi

Nhấn [SENSITIVITY] để thay đổi độ nhạy

- Thay đổi ngưỡng báo động

Xoay núm năng lượng sang vị trí SETUP, chuyển đến menu ECG SETUP, chọn ECG ALARM, nhấn [OK].

. Ngưỡng trên:	35 đến 300, OFF	(mặc định: 140)

. Ngưỡng dưới:	OFF, 30 đến 295	(mặc định: 40)

VPC: 1 đến 99, OFF (mặc định: 10)

- Tóm tắt cài đặt ECG

| Mục |  |  | Mô tả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt ECG | ECG ALARM | . HR (bpm) . PR (/min) | Thay đổi ngưỡng báo động | .Trên: 35 – 300, OFF .Dưới: OFF, 30 - 295 |
|  |  | VPC (/min) | Ngưỡng trên | 1 – 99, OFF |
|  | HUM FILTER |  | Lọc nhiễu cơ | ON, OFF |
|  | FILTER |  | Lọc nhiễu nguồn | DIAGNOSIS, MONITOR, MAXIMUM |
|  | Ca LEAD |  | Chọn khi dùng 6 electrodes | V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
|  | Cb LEAD |  | Chọn khi dùng 6 electrodes | V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
|  | CASCADE |  | Chọn khi sóng ECG cascade | ON, OFF |
| Cài đặt QRS | LEARN ECG |  | Thu thập ECG | - |
|  | PACING REJECT |  | Loại bỏ tạo nhịp | ON, OFF |
|  | DETECTION TYPE |  | Loại bệnh nhân | ADULT, CHILD |

- Theo dõi CO2	(Option)

Sử dụng CO2 sensor kit

Nối CO2 sensor kit vào máy chính

Xoay núm năng lượng sang vị trí MONITOR để theo dõi

Thay đổi ngưỡng báo động

. Xoay núm năng lượng sang vị trí SETUP, chọn menu CO2 SETUP, chọn mục CO2 ALARM, [NEXT] chọn thông số, thay đổi giá trị [↑] [↓]

- Theo dõi SpO2	(Option)

Sử dụng SpO2 sensor kit

Nối SpO2 sensor kit vào máy chính

Gắn Sensor lên bệnh nhân

Xoay núm năng lượng sang vị trí MONITOR để theo dõi SpO2

Thay đổi ngưỡng báo động

. Xoay núm năng lượng sang vị trí SETUP, chọn menu SpO2 SETUP, chọn mục SpO2 ALARM, [NEXT] chọn thông số, thay đổi giá trị [↑] [↓]

BÁO ĐỘNG

Có 3 mức báo động

- CRISIS:		đèn đỏ,	nguy hiểm,	 đối với

- WARNING:	đèn vàng,	báo động

- ADVISORY:	đèn xanh,	cảnh báo

Tắt âm báo động bằng nút 		trên mặt trước máy chính

Khi các thông số vượt ngưỡng báo động:

- HP/PR, RR, SpO2, ETCO2, APNEA:	WARNING

- VPC:		ADVISORY

Khi phát hiện loạn nhip:

- ASYSTOLE, VF, VT, VF/VT:	CRISIS

- VPC RUN, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA:	   WARNING

- COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC: ADVISORY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY SHOCK TIM

- QUY TRÌNH SHOCK

- Kiểm tra các bản Shock đã nối chắc chắn với máy chính

- Xoay núm năng lượng đến vị trí DISARM đảm bảo không có lỗi

- Nhấc bản Shock lên, thoa gel đều khắp mặt tiếp xúc

- Xoay núm năng lượng đến vị trí năng lượng Shock

- Đặt bản Shock lên bệnh nhân, chú ý đèn báo tiếp xúc

- Nhấn CHARGE trên máy chính hoặc bản Shock để nạp năng lượng

- Nhấn đồng thời hai nút trên bản Shock hoặc DISCHARGE trên máy chính, chú ý màn hình hiển thị số lần Shock và máy đang ở chế độ MANUAL, nếu đang ở chế độ SYNC thì nhấn nút SYNC.

- THEO DÕI MONITOR

- Nối cáp ECG vào máy chính

- Gắn điện cực lên người bệnh nhân

- Xoay núm năng lượng sang vị trí MONITOR để theo dõi

- Thay đổi đạo trình ECG bằng LEAD, độ nhạy bằng SENSITIVITY

- TẠO NHỊP NGOÀI

- Nối Disposable Pad và Pad adaptor với máy chính

- Chọn tốc độ tạo nhịp

- Chọn cường độ tạo nhịp

- Nhấn nút bắt đầu tạo nhịp