CHƯƠNG I. MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN MÁY

| STT | Mô tả các thành phần máy chính | STT | Mô tả các thành phần máy chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình hiển thị | 16 | Tay cầm (Tùy chọn) |
| 2 | Thanh giá đỡ màn hình | 17 | Nắp đậy buồng tạo ẩm |
| 3 | Sensor module | 18 | Công tắc nguồn |
| 4 | Gạt mở phần chắn bên | 19 | Cổng kết nối đầu dò nhiệt độ da số 1 |
| 5 | Phần chắn bên | 20 | Cổng kết nối đầu dò nhiệt độ da số 2 |
| 6 | Lỗ thông mặt bên | 21 | Cổng kết nối module sensor |
| 7 | Nệm | 22 | Cổng kết nối SpO2 (tùy chọn) |
| 8 | Núm xoay làm nghiêng phần nệm | 23 | Lọc khí |
| 9 | Ngăn tủ (Tùy chọn) | 24 | Thanh móc |
| 10 | Bánh xe đẩy | 25 | Cổng kết nối màn hình |
| 11 | Bàn đạp chân | 26 | Đầu vào AC |
| 12 | Nơi giữ cần gạt phần chắn bên | 27 | Cổng kết nối màn hình cân nặng |
| 13 | Thanh trượt | 28 | Giữ dây |
| 14 | Lỗ thông có màn ngăn | 29 | Cổng cung cấp Oxy số 1 |
| 15 | Khe đưa dây vào bên trong | 30 | Cổng cung cấp Oxy số 2 |
|  |  | 31 | Tủ đựng |

| STT | Mô tả phần nệm |
| --- | --- |
| 32 | Khe đưa dây vào bên trong |
| 33 | Thanh chắn bảo vệ |
| 34 | Nệm |
| 35 | Đế đặt nệm nằm trên |
| 36 | Khay đặt phim x-ray |
| 37 | Khay đế đặt nệm nằm trên |
| 38 | Board giữa |
| 39 | Đầu tạo nhiệt |
| 40 | Nắp đậy quạt |
| 41 | Quạt |
| 42 | Bộ theo dõi cân nặng |
| 43 | Khay đặt bộ theo dõi cân nặng |
| 44 | Module theo dõi cân nặng |

| STT | Mô tả màn hình hiển thị |
| --- | --- |
| 1 | Đèn báo động |
| 2 | Bảng điều khiển |
| 3 | Đèn chỉ thị lỗi nguồn điện |
| 4 | Cổng kết nối lồng ấp |
| 5 | Cổng I/O (giao tiếp thiết bị ngoài) |

CHƯƠNG II. MÀN HÌNH HIỂN THỊ

- Màn hình theo dõi tổng quan

Hiển thị nhiệt độ thiết lập, nhiệt độ bên trong lồng ấp, nhiệt độ da thứ 1, nhiệt độ da thứ 2, độ ẩm tương đối, nồng độ oxy, SpO2, nhịp mạch,…

Chạm        để hiển thị màn theo dõi tổng quan.

Vùng theo dõi nhiệt độ lồng ấp và nhiệt độ da

1. Nhiệt độ da thứ 1

2. Nhiệt độ thiết lập

3. Nhiệt độ bên trong lồng ấp

4. Chỉ thị mức độ phát nhiệt điện trở

5. Mode nhiệt độ bên trong lồng ấp

6	Mode Override

7	Nhiệt độ da thứ 2

Vùng theo dõi độ ẩm

1. Độ ẩm tương đối

2. Độ ẩm thiết lập

3. Chỉ thị mức nước

Vùng theo dõi nồng độ Oxy

1.  Nồng độ oxy hiện tại

2.  Nồng độ oxy thiết lập

3.  Chỉ thị tỷ lệ dòng oxy

Vùng theo dõi SpO2

1. Thanh Plethys

2. Chỉ số % SpO2

3. Nhịp mạch

4. Giới hạn báo động nhịp mạch

5. Giới hạn báo động SpO2

6. Chỉ thị nhiễu (chỉ auk với Nellcor)

7. Chỉ thị không nhận nhịp mạch (chỉ auk với   Nellcor)

Vùng theo dõi thời gian và tắt báo động

1. Tắt âm báo động

2. Hiển thị Tháng Ngày Năm

3. Hiển thị Giờ Phút

- Màn hình theo dõi SpO2

Chạm        để hiển thị màn hình theo dõi SpO2, đồng thời màn hình cũng hiển thị nhiệt độ thiết lập, nhiệt độ bên trong lồng ấp, nhiệt độ da thứ 1, nhiệt độ da thứ 2, độ ẩm tương đối, nồng độ oxy,…

1. Nhiệt độ bên trong lồng ấp

2. Nhiệt độ thiết lập

3. Mode Override

4. Nhiệt độ da thứ 1

5. Nhiệt độ da thứ 2

6. Độ ẩm tương đối

7. Chỉ thị mức nước

8. Độ ẩm thiết lập

9. Nồng độ oxy thiết lập

10. Nồng độ oxy

1. Chỉ số % SpO2

2. Giới hạn báo động SpO2

3. Nhịp mạch

4. Giới hạn báo động nhịp mạch

5. Chỉ số PI (chỉ auk với Masimo)

6. Độ nhạy thiết lập

7. Chỉ thị FastSat (chỉ auk với Masimo)

8. Chỉ số SatSeconds (chỉ auk với Nellcor)

9. Mode Fast Response (chỉ auk với Nellcor)

10. Chỉ thị nhiễu (chỉ auk với Nellcor)

11. Chỉ thị không nhận nhịp mạch (chỉ auk với Nellcor)

12. Sóng nhịp mạch

13. Chỉ số SIQ (chỉ auk với Masimo)

CHƯƠNG III. CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ LỒNG ẤP, NHIỆT ĐỘ DA TRẺ SƠ SINH

Hai chế độ hoạt động bao gồm chế độ bằng tay và chế độ servo. Ở chế độ bằng tay, đầu tạo nhiệt được kiểm soát để đạt được nhiệt độ lồng ấp mong muốn; ở chế độ servo, đầu dò nhiệt độ da được gắn trên trẻ và đầu tạo nhiệt được kiểm soát để duy trì nhiệt độ da mong muốn.

- Thiết lập nhiệt độ lồng ấp (chế độ bằng tay)

- Bật công tắc nguồn để mở máy, màn hình hiển thị nhiệt độ lồng ấp hiện tại (      ở chế độ bằng tay hoặc           ở chế độ servo ) khoảng từ 20.0 ~ 42.0oC, tăng mỗi 0.1oC. hiển thị “LOW” khi nhiệt độ là 19.9oC hoặc thấp hơn, hiển thị “HIGH” khi nhiệt độ là 42.1oC hoặc cao hơn.

- Chạm vùng theo dõi nhiệt độ trên màn hình, chạm biểu tượng        trên màn hình thông báo.

- Chạm biểu tượng             để điều chỉnh nhiệt độ lồng ấp mong muốn.

- Chạm         để đóng bảng điều chỉnh nhiệt độ.

- Sau 50 – 60 phút để nhiệt độ ổn định trong lồng ấp

Chỉ thị mức nhiệt tạo ra bởi các vạch

- Thiết lập nhiệt độ lồng ấp (chế độ Override)

Ở chế độ này nhiệt độ có thể được thiết lập trên 37.0oC trong khoảng từ 37.1 – 39.0oC tăng mỗi 0.1oC

- Chạm vùng theo dõi nhiệt độ trên màn hình, chạm biểu tượng        trên màn hình thông báo.

- Chạm biểu tượng          và chạm biểu tượng             để thiết lập nhiệt độ lồng ấp mong muốn trong khoảng 37.1 – 39.0oC

- Chạm         để đóng bảng điều chỉnh nhiệt độ.

- Khi nhiệt độ lồng ấp được thiết lập đến 37.0oC hoặc cao hơn, biểu tượng >37oC sẽ hiển thị trên màn hình.

- Chế độ override sẽ tự động hủy nếu nhiệt độ lồng ấp được thiết lập đến 37.0oC hoặc thấp hơn.

- Đặt trẻ vào trong lồng ấp

- Xoay hai thanh giữ mặt bên sang vị trí mở.

- Đẩy cần khóa và thả nhẹ nhàng mặt bên để mở

- Đặt trẻ sơ sinh vào giữa nệm.

- auk hi đã đặt trẻ trên nệm, đóng nhẹ nhàng mặt bên và xoay thanh giữ sang vị trí đóng.

- Nhấn cần khủy tay để mở lỗ thông mặt bên.

- Để đóng lỗ thông mặt bên, đẩy cửa lỗ thông

đóng kín đến khi không còn thấy vạch đỏ

- Theo dõi nhiệt độ da

- Kết nối đầu dò nhiệt độ da với máy chính và đặt lên da trẻ sơ sinh

- Màn hình hiển thị nhiệt độ da

- Sau 4 -5 phút để ổn định giá trị nhiệt độ da

- Kết nối đầu dò nhiệt độ da thứ 2 (nếu có)

- Màn hình hiển thị nhiệt độ da thứ 2

CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT ĐỘ ẨM

Làm đầy bình tạo ẩm với nước sạch

- Mở nắp che bộ phận tạo ẩm

- Nắm thanh kéo ngăn chứa hộp tạo ẩm

và kéo ra đến một nữa chiều dài hộp.

- Lấy hộp đựng ra khỏi ngăn chứa.

- Mở nắp hộp đựng và làm đầy với nước

sạch, đóng nắp hộp chứa thật chắc chắn và đặt lại vào ngăn chứa.

- Đẩy ngăn chứa vào trong nhẹ nhàng và nâng thanh kéo lên.

- Đóng nắp che bộ phận tạo ẩm.

Cài đặt thông số độ ẩm

- Chạm vùng theo dõi độ ẩm trên màn hình.

- Thông báo xuất hiện, chọn         để bật

chức năng tạo độ ẩm.

- Chạm      hoặc       để điều chỉnh độ ẩm

theo yêu cầu, chạm          để trở về

màn hình theo dõi tổng quan.

- Khi mức nước trong hộp chứa thấp,

Biểu tượng           sẽ hiển thị trên màn hình.

- Khi biểu tượng mức nước thấp xuất hiện, làm đầy hộp chứa nước tạo độ ẩm.

- Để tắt chức năng tạo độ ẩm, chọn         khi thông báo xuất hiện.

CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT CUNG CẤP OXY CHO LỒNG ẤP

Phần này hướng dẫn kết nối nguồn cấp oxy với máy chính để cung cấp oxy cho lồng ấp.

Sử dụng nguồn cấp oxy được điều chỉnh bởi đồng hồ áp suất

- Kết nối nguồn cấp oxy

và đồng hồ áp suất thật chắn chắn.

- Kết nối dây nối từ đồng hồ áp suất

với cổng cấp oxy số 1 trên máy chính.

- Điều chỉnh đồng hồ áp suất để dẫn khí

oxy vào máy chính.

- Sau 40 phút thì oxy sẽ ổn định bên trong lồng ấp

Sử dụng bộ điều chỉnh oxy bên trong máy chính (hướng dẫn này dành cho thiết bị có trang bị bộ theo dõi oxy trong máy chính, không được sử dụng đồng thời 2 cổng cấp oxy)

- Kết nối nguồn cấp oxy với cổng cấp oxy

số 2 trên máy chính.

- Kết nối thanh Cylinder điều chỉnh oxy

Cài đặt thông số Oxy

- Chạm vùng theo dõi Oxy trên màn hình.

- Chạm        để cân chỉnh sensor theo dõi Oxy

quá trình cân chỉnh mất vài giây để hoàn tất.

- Để cân chỉnh sensor, nhấn nút giữ sensor trên

máy chính và kéo ra thật nhẹ nhàng. Thông báo

cân chỉnh hiển thị và 21% oxy được thiết lập

Khi cân chỉnh hoàn tất, thông báo “O2 sensor calibrated” xuất hiện.

- Đặt sensor module vào lại vị trí ban đầu trên máy chính.

- Sau khi cân chỉnh hoàn tất, chạm vùng theo dõi oxy trên màn hình.

- Chạm biểu tượng          để vào phần điều chỉnh nồng độ Oxy.

- Chạm       hoặc       để điều chỉnh nồng độ Oxy theo yêu cầu. Chạm         để trở về màn hình theo dõi tổng quan.

Tắt chức năng theo dõi Oxy

- Ở màn hình thông báo, chạm          sau đó chọn OK để tắt chức năng theo dõi Oxy

- Chạm         để trở về màn hình theo dõi thổng quan.

- Màn hình hiển thị “OFF” ở vùng theo dõi Oxy.

CHƯƠNG VI. CÀI ĐẶT THEO DÕI SpO2

Cài đặt theo dõi SpO2

- Kết nối cable SpO2 sensor với máy chính.

- Đặt sensor SpO2 lên vị trí cần đo trên trẻ.

- Chạm vùng theo dõi SpO2 trên màn hình.

- Thông báo xuất hiện, chạm        để điều

chỉnh ngưỡng báo động trên hoặc

để điều chỉnh ngưỡng báo động dưới.

- Chạm       hoặc       để điều chỉnh ngưỡng báo động.

Ngưỡng trên từ 50 ~ 99% tăng mỗi 1% hoặc OFF khi vượt hơn 99%, màn hình hiển “_ _” khi thiết lập OFF, Ngưỡng dưới từ 45 ~ 95% tăng mỗi 1% hoặc OFF khi thấp hơn 45%, màn hình hiển thị “_ _” khi thiết lập OFF.

- Chạm          để trở về màn hình theo dõi tổng quan.

Thiết lập ngưỡng báo động nhịp mạch

- Chạm vùng theo dõi nhịp mạch trên màn hình.

- Thông báo xuất hiện, chạm        để điều

chỉnh ngưỡng báo động trên hoặc

để điều chỉnh ngưỡng báo động dưới.

- Chạm       hoặc       để điều chỉnh ngưỡng báo động.

- Ngưỡng trên từ 80 ~ 240bpm tăng mỗi 5bpm hoặc OFF khi vượt hơn 240bpm, màn hình hiển “_ _” khi thiết lập OFF, Ngưỡng dưới từ 35 ~ 180bpm tăng mỗi 5bpm hoặc OFF khi thấp hơn 35bpm, màn hình hiển thị “_ _” khi thiết lập OFF.

- Chạm          để trở về màn hình theo dõi tổng quan.

CHƯƠNG VII. CÀI ĐẶT THEO DÕI CÂN NẶNG

Chương này hướng dẫn theo dõi cân nặng và thiết bị phải được trang bị bộ theo dõi cân nặng.

- Kiểm tra độ cao mặt nệm với

thanh độ cao ở góc nệm.

- Chạm biểu tượng        trên màn hình

hiển thị tổng quan.

- Màn hình theo dõi cân nặng hiển thị,

Chạm        và thông báo “Lift up baby

from mattress” trên màn hình.

- Nâng trẻ lên khỏi mặt nệm.

- Thông báo “Tare in progress” hiển thị.

- Khi quá trình hoàn tất, thông báo “Replace

baby on mattress.” hiển thị.

- Đặt trẻ nhẹ nhàng lên nệm.

- Quá trình cân diễn ra khi thông báo

“ Weighing in progress” hiển thị.

- Kết quả hiển thị sau khi hoàn tất.

- Khi muốn đo lại chỉ cần chạm

- Chạm        để them giá trị cân nặng vào biểu đồ theo dõi chung.

- Chạm vào biểu đồ theo dõi chung để hiển thị chi tiết thời gian đo cân nặng.

- Thay đổi đơn vị đo bằng cách chạm biểu tượng        ở góc phải màn hình.

CHƯƠNG VIII. CÁC CÀI ĐẶT KHÁC

Khi chạm biểu tượng        ở màn hình tổng quan, menu cài đặt hiển thị.

- Cài đặt độ sáng màn hình

Vào menu cài đặt, chọn [Next] để vào menu 2, chọn [LCD Screen Brightness], thay đổi độ sáng màn hình bằng phím       hoặc

- Cài đặt âm lượng âm thanh báo động

Vào menu cài đặt, chọn [Next] để vào menu 2, chọn [Alarm Volume], thay đổi âm lượng báo động bằng phím       hoặc

- Cài đặt ngày giờ

Vào menu cài đặt, chọn [Next] để vào menu 2, chọn [Clock], chạm số cần thay đổi với các phím       hoặc